- 输入功率：≤900W。

- 适用范围：≤150 m3

- ▲工作方式:  消毒剂能够从机身向周围360°无死角喷出后，快速均匀扩散并完成消毒（非单一方向的喷射消毒方式）。

- ▲消毒效果:  实验空间白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%，H1N1病毒杀灭率≥99.9%，150 m3自然菌消亡率＞90%（提供相关权威机构检测报告）。

- ▲物表模拟消毒试验（实验舱150 m3）：金黄色葡萄球菌杀灭对数值均＞3，大肠杆菌杀灭对数值均＞3（且消毒结束后的阴性对照组菌量＜1CFU并提供相关权威机构检测报告）。

- ▲物表模拟消毒试验（实验舱150 m3）：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均＞3，嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均＞3（且消毒结束后的阴性对照组菌量＜1CFU并提供相关权威机构检测报告）。

- ▲设备适用H2O2溶液浓度： 35~36%浓度下，设备对空气消毒和物表消毒的消毒效果报告。（提供相关权威机构检测报告）。

- 溶液存储量：≥3L。

- 单次工作消毒剂用量3 ~13mL/m3

- ▲设备可自动计算消毒液用量，只需输入消毒体积和单位体积用量，设备即可启动消毒

- ▲设备雾化颗粒≤1 um，且有三种大小不同的消毒剂颗粒，可满足空间内不同远近高低的所有位置的全方位彻底消毒。

- 具备过氧化氢解析功能，残留物少，过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气，没有毒副产品。

- ▲声光报警提示：消毒剂余量提醒，工作状态异常提醒。

- 工作记录查询、灭菌报告查询，可存储大于10000条相关数据。

- ▲操控显示方式：操作界面采用7寸全触摸式液晶显示屏，可查看历史消毒数据和相关技术参数；可选配遥控器，在室外进行无线遥控。